PACS系统软件及存储架构升级项目需求书

# 项目名称

项目名称：PACS系统软件及存储架构升级项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 内容 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | PACS/RIS系统软件升级 | 软件升级需求 | 1 | 项 |  |
| 2 | 软件许可扩容 | 见放射PACS/RIS系统软件许可扩容 | 1 | 项 |  |
| 硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | PACS/RIS系统虚拟化服务器 | - 国际知名品牌机架式服务器 - 4*16核CPU - 256GB内存 - 2*960GB SSD硬盘 - 2*单口16Gb FC HBA卡 - 冗余电源 - 3年原厂服务 | 4 | 台 |  |
| 2 | 在线放射影像SAN存储 | - 国际知名品牌机架式SAN存储 - 256GB缓存 - 双控制器 - 17块1.2T 10K SAS磁盘（RAID10，1块热备盘），约8TB可用，用于存储数据库及应用 - 31块2.4T 10K SAS磁盘（RAID6，3块热备盘，约50TB可用），用于存储放射在线影像数据 - 冗余电源 - 8个32Gb SFP前端FC接口 - 3年原厂服务 | 1 | 套 |  |
| 3 | 近线分布式存储 | - 国际知名品牌分布式存储 - 两台内联万兆交换机 - 配置4个分布式存储节点 每节点配置 - 128GB内存 - 2个物理CPU，Intel Xeon Silver 4210R (10C, 2.4GHz 100W) - 4个10Gb SFP万兆前端网络接口 - 2个480GB SSD磁盘 - 12个14TB SAS磁盘，约250TB可用 - 冗余电源 - 3年原厂服务 | 1 | 套 |  |
| 4 | 24口光纤交换机 | - 标配配置并激活24个16Gb SFP模块 - 带光纤线 - 双电源 - 3年原厂服务 | 2 | 台 |  |
| 5 | VMware | VMware vSphere企业增强版许可（4cpu*4台服务） | 1 | 套 |  |
| 6 | Windows操作系统软件 | Windows server 2012 64 位英文标准版 | 5 | 套 |  |
| 7 | SQL Server数据库软件 | MS SQL Server 2012 64 位英文标准版 | 3 | 套 |  |
| 专业服务 |  |  |  |  |  |
| 8 | 专业服务 | - 数据迁移服务：将现有SAN存储、磁带库及光盘中的Carestream PACS的影像数据导出迁移至新系统存储。 - 提供设计方案，利旧原有存储系统。 - 接口服务：提供与医院现有HIS/EMR、医院集成平台系统的接口服务，保持接口的延续性和标准性。 - 培训服务：提供新系统的专业培训，确保新系统切换后用户习惯不发生重大改变。 | 1 | 次 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

放射PACS/RIS系统软件许可扩容数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 扩容许可数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射PACS诊断客户端软件 | 90 | 并发数 |
| 2 | 放射PACS MPR高级后处理功能软件包 | 90 | 并发数 |
| 3 | 放射PACS容积重建模块软件包 | 4 | 并发数 |
| 4 | 放射PACS高级血管分析软件包 | 11 | 并发数 |
| 5 | 放射PACS心脏分析软件包 | 11 | 并发数 |
| 6 | 放射PACS肿瘤/病变管理软件包 | 12 | 并发数 |
| 7 | 放射PACS容积匹配模块软件包 | 36 | 并发数 |
| 8 | 放射PACS乳腺影像处理软件包 | 4 | 并发数 |
| 9 | 放射PACS CT灌注处理软件包 | 8 | 并发数 |
| 10 | 放射PACS DSA减影功能 | 5 | 并发数 |
| 11 | 放射RIS诊断报告客户端模块 | 90 | 并发数 |
| 12 | 放射RIS登记客户端模块 | 3 | 并发数 |
| 13 | 放射RIS技师客户端模块 | 2 | 并发数 |
| 14 | 放射影像单病种结构化报告 | 5 | 个模板 |

# 用户具体需求

### 3.1 系统整体后台架构升级为虚拟化架构

当前架构：2018年系统升级之后，PACS系统采用的是双机热备方案，如下图所示：

架构中PACS、RIS及Broker（集成）服务器均使用的是双机热备的模式，同时在虚拟化环境中搭建了一套VE临床浏览服务器用于临床调图。

对于本次系统升级，计划将系统整体迁移至虚拟化平台。整体服务器架构使用虚拟化技术，借助VMware产品来搭建PACS系统服务器平台。在虚拟化平台基础上所有的服务器系统基于windows平台运行，通过虚拟化技术部署PACS服务器、RIS服务器、Broker（集成）服务器、影像临床浏览服务器，来负责对设备发送来的影像进行自动归档存储，进行全局影像数据库管理，系统网络通信管理；提供RIS系统的信息存储及检索服务，提供全部影像数据的存储和检索服务；负责向临床工作站发送影像及报告数据；当各个工作站的图像访问终端调阅图像时，服务器负责返回给调阅者指定影像信息存储的具体位置，升级后的系统架构如下图所示：

### 3.2放射PACS/RIS系统软件整体升级需求

#### 3.2.1 RIS系统升级

##### 3.2.1.1 检查登记模块

1.登记模块提供了病人信息的登记和修改、检查的到检等功能。

主要包括3个子界面：申请单、登记列表和报告打印分发。在登记员模块,可以设置不同的打印机。

- 默认显示前一天的数据

- 在登记列表界面的显示列表上增加根据字段排序功能；

- 将登记列表中的总计内容从List移出，总计的内容显示在List的上面或下面；

- 对于未执行检查的患者登记记录，可以删除；删除前要有提示；

- 删除登记时，只有本人可以删除本人登记的记录，或更高级别的人登记人员来删除；

- 支持阴阳历转换

- 支持输入相关检查部位的胶片数、胶片规格、曝光数、造影剂。

- 提供急诊登记模板，方便急诊检查。

- 支持一张条码上打印多个部位

- VIP患者

- 添加VIP的病人类型，对于有权限的用户可以对其进行操作。

- 针对于某些尊贵的VIP客户，或者需要走绿色通道的病人。优先级的设置和VIP的选定，保证了优先检查的选择和客户隐私的保护。

- 申请单

申请单工作空间顶端的工具条由左至右依次是：新病人、新增检查、查找病人信息。

在申请单界面上登记员可以完成病人信息的录入、检查的到检、通知单的打印和条码打印等工作。

- 系统支持条码打印机，与Kodak DR/CR系统标准配置的扫描枪相配合使用，能够快速准确的检索病人，提高效率，杜绝差错

- 系统支持工作清单，无需重复录入，提高效率

- 系统支持申请单扫描仪，便于放射科医生书写报告时参考临床医生开出的放射申请单，同时省却申请单遗失的烦恼和传递的麻烦；

- 提供一个未扫描申请单的检查列表查询功能.

- 检查项目增加大部位选项,把检查部位归为几组大部位。方便缩小查找范围，快速登记；检查项目允许多选

- 按下“打印条码”按钮后先执行保存功能,再执行打印;同时禁止“取消”按钮功能

- 扫描申请单按钮的位置应在“打印条码”按钮后,方便操作,不需要大范围移动鼠标

- 急诊模式登记

- 提供Emergency template自定义功能，维护常见的急诊检查

- 实现一键式快速登记，为抢救病人争取时间

- 儿科自动换算患儿年龄

针对儿科登记提供自动换算年龄功能并可精确到小时；<2岁用“月”表示，<1月用“天”表示，<2天用“小时”表示

- 登记列表

在登记列表面板上登记员可以根据设备、日期、排程情况来查询符合条件的所有检查，并且可以打印出来。

登记列表主要是提供了一个快速查询当天的放射科检查执行状况的方法，帮助登记员浏览放射科的检查登记状况。

- 通过快捷方式查询或即时查询找到符合条件的报告。

- 在查询病人输入框内增加门急诊类别、住院号、开单科室、开单医生、病床号等。

- 如要删除前一次的查询条件，点击“删除”。

- 在报告列表中的记录查询结果会显示申请单是否扫描。当状态显示为“未扫描”时，可以补扫申请单。

- 点击“打印”可以将登记列表中的登记记录查询结果打印出来。

- 报告打印发放

报告打印发放面板供登记员用来搜索和打印已审核报告。此模块可以进行批量报告打印以及领取列表的打印。

在打印面板的左侧有“快速打印”选项，勾选该项后，当报告查询结果唯一时，系统显示查询结果的同时自动打印报告；如果同时勾选了“批量打印”，则可以方便用户批量领取报告并自动打印出来，同时领取的列表可以打印以便确认，同时也可以导出为Excel。

系统可以通过条码扫描找到并自动打印符合条件的报告。同时增加了性别、门诊号、住院号、领取人，领取科室等查询条件。

- 在快捷方式、即时查询选项中，编辑查询条件。

- 单击“选择模板”，从弹出的模板窗口中选择一个打印模板。

- 单击“打印”。也可以先单击“打印预览”查看一下打印效果。

- 记录打印的时间，打印人，时间精确到分钟。

- 打印模块中，用户选择了一份报告，可以点击“打印记录“按钮，查询到该报告的打印记录。

- 打印列表可以提供导出功能。

- 点击“签名”可以通过手写板进行报告领取的签名认证。并可以进行批量签名以满足用户批量领取的需要

##### 3.2.1.2诊断报告模块

主要功能是供放射科医生创建、提交、审阅报告。在RIS系统中，高级别的医生可以审阅低级别医生提交的报告。在报告模块中有三个子项目：未写报告，未审核报告，既往报告。一旦检查完成，在未写报告中就会出现相应的栏目。

- 基本功能

- 临床诊断报告可由模版或快捷宏来自动完成。放射科医生可以从诊断模版库中查找相关诊断模版或使用报告助手来生成新的报告模版；

- 支持多级医生审核和会诊。上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语，最后由放射科医生打印报告。

- 在报告编写时可添加ACR Code，并保存。

- 当自动调影像时，如果图像太多，进行提示，然后由用户自己选择是否自动调影像。当手动调影像时，就根据PatientID和 AccessionNo 查询相关检查，并在PACS的工作列表上显示该Study，这样可以让用户选择载入该Study的相应序列（PACS接口完成该功能）

- 当报告调影像时增加一个Check Box，让用户选择是否是以叠加或替换方式载入影像

- 创建报告过程

- 在未写报告列表中查询出符合条件的检查记录，选择一条或多条。如果勾选了“自动关联创建报告”，则与选中记录相同放射编号的记录都会自动选中，创建成一份报告。若勾选了“自动调图像”，则创建报告的同时会调出该检查相关的图像。

- 点击“生成选中报告”按钮或双击报告记录。

- 进入报告撰写界面。在“所见”、“所得”文本框中填写观片记录和诊断意见。也可从右侧的报告诊断模板列表中选择相对应的模板。

- 若医生在撰写报告的同时需要查看对应的检查图像、登记信息和申清单，可以点击“加载图像”、“查看登记信息”和“查看申请单”。

- 报告撰写完毕，点击“保存”。若要删除报告，点击“放弃报告”。

- 若对于不需要二级审批的报告，有权限的医生可以在此界面直接审批报告。点击“审批”按钮，报告即通过审批。点击“拒绝”按钮，报告被驳回。

- 若医生报告保存完毕，就可以点击“提交”使其出现在“未审核”报告列表中。

- 未审核报告

所有已创建而且未批准的报告都会出现在未审核报告列表中。报告状态包括：已创建、已提交、已拒绝。

未审核报告和未写报告一样，通过编辑查询快捷键来获取报告列表。不同的是，未审核报告面板中有提供“病人查询”按钮可以根据病人来选择未审核报告。

- 在未审核报告列表中查询出符合条件的检查记录，点击“详细查看”即可进入报告查看界面。

- 在报告查看界面审核后可以点击“批准”按钮或“拒绝”按钮。已批准的报告无法再被编辑，但可以通过重建报告的方式修改。

- 重建报告是把原来的报告作为副本，新建的作为正本。

- 当医生看到一些典型检查时，可以点击“教学”，“研究”将该报告保存在教学/ 研究档案中

- 既往报告

只有被批准的报告才会在既往报告列表中查询到。

同样的，既往报告中也提供了报告查询的过滤条件。界面上没有选中任何过滤条件，故点击“搜索”按钮之后显示的是当前系统中的所有已批准报告。

- 在既往报告列表中查询出符合条件的检查记录，点击“详细查看”即可进入报告查看界面。

- 查看报告的详细描述信息。因为此时不可编辑报告，所以报告查看界面的工具条上与编辑相关的按钮无效。

- 既往报告虽然无法再被编辑，但可以通过重建报告的方式修改。在报告查看界面下单击重建报告按钮，系统将原报告复制生成一个副本，此时可以对报告内容进行修改并可记录修改信息。

- 当勾选“显示报告记录”选框时重新搜索即往报告，就可以看到原报告在重建报告后生成的副本报告以绿色显示。

- 报告状态颜色标记--报告超时提醒

- 绿色表示在既往报告项中，对于历史报告进行修改后保存的新的报告（重建报告）

- 棕色表示报告接近告警时间内未完成了创建或审核；

- 红色代表检查报告超出报告报警时间没有创建或审核报告（超时提醒）

- 系统支持用户自定义报告状态的颜色，

- 支持设定超时时间

- 图文报告功能

- 图像可显示1-6幅，自动排版，图像大小可以调节，顺序、位置可以调整。

- 初步报告后，在VIEW BOX界面选择需要打印的图像，在报告输入界面或预览界面通过拖拽或双击等方式选择插入图像到报告界面中。

- RIS提供相应打印接口，PACS提供要打印的图像，通过PACS选择一张或多张图片，传入的图片需要RIS调整大小。

- 支持图文报告的保存和调阅。

- 语音报告功能

- 支持语音录音（语音报告）功能，语音可以录制，可以保存，可以播放

- 在报告查询中添加了是否有录音的查询条件和结果。

- 支持打字员听打语音报告

- 历史报告管理功能

- 同一病人的既往报告的快速（一键式）查阅

- 显示报告被创建或修改的操作者记录

- 可以查看每一次修改并保存的报告内容，方便用户追踪或查看,并提供报告内容的比较功能（黄色高亮显示）

- 报告输出功能

- 根据用户自定义打印模板，输出报告

- 打印模板根据检查类型自动选中加载

- 支持报告输出为JPG或PDF文档

- 支持导入JPG或PDF格式的报告

- 报告打印时,审核医生姓名栏目可以打印预先扫描/存档的医生手写签名图像.

- 在工作流/既往报告等模块，报告查询没有出结果前，查找按钮变成灰色，同时鼠标变为沙漏形状，并显示一个“正在查询，请等待…”的提示窗口。

- 各类报告的操作管理功能可以在用户级别灵活设置，如报告编辑、报告提交、报告审核等。

- 模板功能

模板模块提供了两个子项目“报告诊断模板”和“报告打印模板”。分别供医院放射科编辑诊断模板和打印模板，编辑好的模板在报告界面上可供报告书写者使用。

- 输入下拉框可在模板上即时编辑；模板加载方式可自定义为新增/追加。

- 支持诊断模板的自动加载或手动加载。

- 支持诊断模板与ACR代码自动关联。

- 提供诊断模板的输入代码。

- 报告打印模板的Bar_code和Filter_order中增加对"设备"及"登记日期"字段的支持。

- 不同类型的检查,系统支持不同类型的条码打印模板设置。

- 模板管理

报告诊断模板：针对不同的诊断设备，不同的诊断部位，准备不同诊断内容和结论的诊断模板，以便医生在撰写报告时调用相对应的模板，避免重复劳动。

- 模版编辑功能，放射科医生根据权限可自由设计模版、快捷方式，快捷方式可以提高编写诊断报告的效率。放射科医生可自由管理设计模版库。

- 模板结构分设备--检查--疾病分类--具体疾病，可自由编辑、修改、删除、增加。

- 支持从报告添加模板。

- 报告模板支持导入和导出功能，支持导入导出为XML和Excel文件

- 支持公有模板和私有模板。

- 报告打印模板：用来设定多种报告的打印格式，供不同类型的检查报告使用。黑色文字是固定文字，紫色文字是通过添加字段加入的动态文字，系统打印时根据报告的相应内容自动填入。

- 打印模板支持模板间的复制及粘贴；

- 对打印模板进行分组

- 登记相关

- 报告相关；报告部分建立默认的模板格式

- 支持根据检查类型设置缺省报告打印模板。

- 诊断术语模板：用来设定诊断报告中所用的术语、词组等，提供公有术语和私有术语。

- 急诊登记模板：用来设定急诊检查登记时的缺省参数，快速完成急诊检查的登记。

- 支持ACR代码

系统支持报告模板和ACR 代码关联，即选取模板的同时系统可自动显示相应的ACR 代码。若报告中未定义ACR 代码，点击“ACR 代码”添加代码。删除代码，点击“清除代码”。

- ACR管理

- 支持ACRCode的添加、删除和修改；

- 支持ACRCode的导入和导出；可将ACRCode导入和导出为XML文件；

- 支持ICD10 国际疾病编码

系统支持报告模板和ICD10 代码关联，即选取模板的同时系统可自动显示相应的ICD10代码。若报告中未定义ICD10代码，点击“ICD10代码”添加代码。删除代码，点击“清除代码”。

- ICD10管理

- 支持ICD10code的添加、删除和修改；

- 支持ICD10Code的导入和导出；可将ICDCode导入和导出为XML文件；

- 根据用户的需要选择使用ACR 代码还是ICD10疾病编码

##### 3.2.1.3 统计报表功能

统计模块供放射科管理者跟踪了解放射科的运营情况，对工作量、设备、疾病、开单、阳性率、胶片等数据进行统计。同时系统还可以根据使用者编辑的统计条件生成统计报告和统计图表供管理者参考使用。

统计界面由两部分组成，上半部分设置统计查询条件，下半部分为查询结果列表、图表和打印预览。

- 工作量统计：可针对放射科中某一员工类型或个人进行工作量统计。

1.1部门工作量是针对系统内某一员工类别的所有员工工作量进行统计。系统中员工类别分为“登记”、“技师”和“医师”三类。其中，选择医师时还需要确定医师的种类，即“写报告”或“审核报告”。统计结果可以按照检查记录的数量或检查记录的金额显示。查询时间范围可以以“年”、“月”和“自定义时间段”为单位。

1.2 医师、技师工作量统计中，增加对被拒绝报告起草人的统计

1.3 个人工作量统计是针对系统中某个或某些员工的工作量进行统计，须选择“设备类型”，且支持多选。“姓名”在“个人”工作量统计查询中不能为空，且支持多选。

- 设备工作量统计：设备统计是以检查设备为对象进行工作量的统计。

- 疾病统计：可以根据疾病的ACR 代码对某种疾病按一定的年龄区间统计出来。

3.1 “ACR 代码”栏须填写，可以点击右边的按钮打开ACR 代码输入面板选择输入，也可人工输入

3.2 “年龄范围”规定了检查记录统计中病人年龄的最小和最大值。“年龄区间”规定了统计结果将以多少岁为一个区间显示。该两项为选填项

- 阳性率统计：统计检查报告中结果为阳性的报告数量，以及占所有报告的比率。

- 开单统计：可以根据不同的部门、病区和病人类型对医生开出的放射科检查单进行统计。

- 胶片统计

6.1 统计不同检查类型的胶片数和曝光数；

6.2 统计所选部位的胶片数和曝光数；

6.3 可以根据年、月、时间段统计；

6.4 统计的结果可以打印和导出为Excel文件。

6.5 支持线状图的显示、打印和导出。

6.6 当统计单位为年时，横坐标将已月为单位显示，纵坐标将显示检查类型。

6.7 当统计单位为月时，横坐标将已周为单位显示，纵坐标将显示检查类型。

6.8 当统计单位为年时，横坐标将显示统计数量，纵坐标将显示检查类型。

- 综合统计：自定义查询条件，用户可以按照不同的需求自定义查询条件，统计出所有符合条件的病人记录，支持多个条件的“与/或”操作。查询条件项(如某些常用查询条件组合)可由用户自定制并可以保存，查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于/近似….）的结果组合

- 查询条件项(如某些常用查询条件组合)可保存，以供下次用户方便再次取出, 即对查询条件有记忆功能

- 统计结果可导出为Excel文件。

- 事件统计：用户可以统计每一个系统事件，即各种操作步骤（如登记、拍片、报告书写、报告审核等）的操作时间，帮助科室绩效考核和流程优化，包括：

10.1 登记时间到结束的时间

10.2 登记完成到检查开始时间

10.3 检查开始到结束的时间

10.4 检查完成到报告创建的时间

10.5 报告创建到提交的时间

10.6 提交后到审核开始的时间

10.7 报告审核开始到结束时间

10.8 检查完成到报告打印的时间

- 报告质量统计：用户可以统计所有已完成报告的质量。

##### 3.2.1.4资源管理排班模块

资源模块主要是提供了资源管理的功能，通常由放射科的系统管理员来完成。该模块中将资源分为三种类型：员工，场所，设备。管理员可以分别对这三种资源进行新增、编辑、删除操作。在资源管理模块中添加了相应的资源供登记、统计等其它模块使用。

1.支持资源管理，包括人员、设备、检查房间

1.1 在员工编辑面板中可以修改员工级别(1-5), 5 是最高级。员工的级别划分决定了在报告模块中该员工是否有权限是审核其它员工提交的报告。员工类别是从下拉框中选择，划分为五类：放射医生，放射技师，登记员，管理员，临床医生。

1.2 由管理员编辑设备名，下拉选择设备类型、场所、操作者、科室、对应标准资源等相关信息。操作者对应的是系统中保存的员工信息，场所对应的是放射科的检查科室。

1.3 由管理员编辑场所名，下拉选择科室、场所类型等相关信息。

2.支持科室主任监控以上资源的使用状态。

3.根据设备类型、生理系统、病人类型等，进行细致的排班安排，结合“统计”、“分发报告”功能，提高统筹、管理效率。

##### 3.2.1.5 教学模块

提供了灵活易用的教学科研模块，可以方便地帮助医院建立数字化的诊断资料库，按照科室的需求对各类教学、科研病例进行个性化的管理，并可以在系统内的任何工作站上随时查询、调阅、对比，真正地将医务人员从繁琐的病例查找中解放出来。教学科研模块的主要功能特点包括：

- 病例归类管理

- 提供多种病例归类方式，包括ACR代码、自定义代码、检查关键字等；

- 支持报告模板和ACR 代码关联，即选取模板时自动显示相应ACR 代码；

- 支持代码的管理和维护，如添加、删除、修改、导入、导出等；

- 在病例归类的同时，提供各种临床信息的录入，包括：现病史、治疗史、手术记录、病理等，这些信息与病例关联后存入教学/ 科研资料库。

- 病例查询调阅

- 提供灵活的病例查询条件，可以在任何工作站上对教学/科研资料库进行检索查询；

- 可以根据代码，如解剖码、病理码、自定义代码，以及关键字等进行快速查询；

- 同时可以根据病人信息（如年龄、性别）、检查信息（如检查类型、部位）、临床信息（如手术记录，病理结果等）等条件进行病例查询；

- 可根据报告内容进行全文检索查询，支持模糊查询；

- 查询出的案例点击按钮后即可直接调阅出报告及相关影像。

- 随访病人归档功能

- 增加病人随访记录、报告会诊记录（调用教学模块）

- 标记：在编写报告时，由医生进行标记。

- 查询：通过已有的教学模块进行这类报告的查询。

- 输入内容：同上；

- 诊断符合率（不符合、符合、基本符合、部分符合、完全符合。）

##### 3.2.1.6 系统设置

包括RIS 设置、客户端设置、字典、网关服务器、RIS 集成设置和报告报警设置等多种可支持用户设置的系统参数。

- RIS 设置是针对整个RIS 系统的全局参数的设置，即以管理员身份在系统中任意客户端登陆后所进行的修改对整个系统都有效。

- 客户端设置是以管理员身份在系统中的某一客户端登陆，管理员所作的修改只针对该客户端有效。

- 字典可以根据医院的不同种类和用途，设置RIS 系统中下拉列表项目的个数、内容和默认项。

- 报告告警设置：可以根据不同病人和设备类型，设置报告告警时间的默认值。在登记新病案时，该值即可根据病人和设备类型显示在报告告警时间栏中。用户可根据具体情况对某一病案的告警时间进行修改，不影响用户设置的默认值。新增报告告警时间时，点击“增加”，系统弹出“修改告警时间间隔”的对话框。选择设备类型、病人类型，填入告警时间间隔点击“确定”。

- 支持将系统的配置参数导入、导出为XML文件。

- 根据系统License许可设置各个子模块的应用。

##### 3.2.1.7技师模块

技师模块供检查机房内的检查技师使用。包括：

- 修改、补充登记和检查信息

- 接受下游流程的反馈信息，如重拍，废片等信息等

- 检查状态更新，将已到检，检查完毕等状态通知RIS服务器，能达到MPPS类似功能

- 与叫号系统集成，可以在技师模块进行叫号操作。

##### 3.2.1.8 护士预检模块

在RIS系统中部署单独的护士预检模块，在患者正式检查之前，护士先进行预检，保证过程的质量控制，通过该模块来记录检查前准备的各种数据以便长期保存及未来查询。

##### 3.2.1.9质控模块

质控模块供用户修改各类信息，包括：

- 能够修改患者的基本信息，和检查信息及检查状态。所有修改需要记录修改时间、修改人、修改内容

- 检查项的移动，从某一病人归属到另一病人。

- 能够合并两个患者的检查信息，合并或移动检查信息，移动部位信息，这些修改信息通过集成发送到PACS。

- 检查记录的解锁。

- 以上的修改记录会被系统记录下来。

- 手工匹配急诊或特殊原因先检查后登记的病人

##### 3.2.1.10 图像及报告评分模块

通过系统内置的影像、报告质量控制模块，实现精确的数字化质量评估、控制及管理，促进服务质量和专业水平的提高。技师拍完片的影像，诊断医生在进行提交报告时，需要对该张患者影像进行影像质量评分。而初级医生提交的报告到审核医生处时，审核医生需要对初级医生的报告水平进行质量评分。

- 诊断医生对拍片技师的图像质量评分

- 审核医生对拍片技师的图像质量复评，同时对诊断医生的报告质量评分

- 可以采取不同的质控标准和流程进行独立的管理。

- 可以方便的查询出需要进行图像质量评分的报告

- 可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分

- 提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核

- 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计

- 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等

##### 3.2.1.11 科室公告

在系统内部提供公告板的功能，可以在科室内部进行在线的消息发布

- 可以按部门发布消息，系统会默认一个全院级部门，如果发布全院公告则所有用户都会收到

- 可以添加、删除、修改、发布消息

- 可以选择发布消息的类型，消息类型分为即时公告和定时公告，即时公告创建好后系统会立即发布，定时公告是在指定的发布时间发布

- 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒

- 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息

##### 3.2.1.12知识管理模块

此模块为用户提供资料共享的空间

- 用户可以维护一个资料分类树，添加、修改、删除分类

- 可以对已有的分类节点上移和下移

- 可以将共享文件添加到任意的分类中，支持任意格式的文件类型

- 可以提供文件名称的精确查询和模糊查询

##### 3.2.1.13报告分发模块

为了更加满足科室各种报告分发的要求，报告到人-责任到人，提高医生工作效率，便于管理，提升科主任管理绩效，系统提供了一套自动的报告分发机制：

- 有效杜绝医生挑报告写的情况，系统会根据部位、类型、医生的资质进行组合形式的自动分配。系统提供了3种报告分发模式：平均分配模式,发牌模式,多劳多得模式。

- 提供按照分发报告的数量或分发报告的权重值，又分为两种统计方式。

- 系统可以按不同的部位在检查，提交报告，审核报告时设置不同的权重值，并可以通过权重值进行统计，这样的统计结果更加公平合理。

- 有权限的管理者可以进行报告的手工分发和调整，手动、自动分发报告使得的分发工作更加灵活，实用。

- 医生可以设置每天分发报告的上限值。

- 每个医院可以根据自己的报告医生、审核医生的数量、资质、设备情况进行规则的调整和设定，以符合本院要求。

- “平均分配”型分发规则

例：一共3个医生，其中两位已经各自写了10份报告，而另一位只写了5份，系统要保证每位医生都写的数量相近，则每轮发报告时优先发给这位只写了5份报告的医生（虽然当时这医生手上持有未写报告数都为0），这样保证了“公平”。

- “发牌”型分发规则

例：一个业务骨干，带着一批进修医生写报告，他的写报告速度最快，但无论写报告医生手上持有未写报告有多少，已完成报告有多少，系统每轮发报告时，系统会给每个医生发一份新的报告。

- 管理者把未写报告、未审核报告即时派发给报告医生、审核医生，责任到人，利于科室日常工作顺利进行，便于科室管理。

- “多劳多得”型分发规则

一个业务骨干，带着一批进修医生写报告，他的写报告速度最快，所以他当前持有的未写报告最少。每轮系统发报告时优先发给他，并保持与其他医生所持报告数相同。

##### 3.2.1.14 报告分发权重

在报告分发的基础上，我们还可设置每份报告的权重，以便更加科学、精准的进行绩效的管理。系统可以按不同的部位在检查，提交报告，审核报告时设置不同的权重值，并可以通过权重值进行统计，这样的统计结果更加公平合理。

- 提供按照报告数量和报告权重分发两种统计方式；

- 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发；

- 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例；

- 可以设置每天分发报告的上限值；

- 可以不同的部位在检查、提交报告、审核报告时设置不同的权值，并可以通过权值进行统计；

- 提供召回、解锁召回等功能；

##### 3.2.1.15智能诊断功能

减少医生在编写报告的出错概率，系统提供一套智能报告编写功能：

- 报告模板性别过滤功能：当用户选择与当前患者系统不符的报告模板时，系统会自动提醒医生，模板与性别不匹配，从而减少医生出错的概率。

- 所见所得的“左”-“右”不匹配提示功能：用户在保存报告时，系统自动判断所见和所得中“左”-“右”使用的是否相匹配。从而减少所见与所得描述不一致的失误。同时匹配的关键字用户可以自由配置。

##### 3.2.1.16通信平台模块

- 医生可以在科室内部进行及时的在线交流，有效的降低了沟通成本，提高了沟通效率。

- 提供医生之间的点对点通信交流。

- 提供在线、忙碌、离线三种状态区分，通过图标状态可以直观的了解到当前科室医生的工作状态。

- 根据用户角色进行分组，便于快速的查询到所需进行沟通的医生。

- 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别；

- 提供用户在线，忙碌，离线等分组；

- 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示；

- 有群发消息功能，可以分别针对不同的组分别群发消息，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发；

- 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像；

- 支持发送文件和图片；

- 可以与医院信息系统链接，可以通过即时通讯模块给离线者发短信；

- 即时通讯模块客户端用户可同时给多位用户发送消息。

- 可与医院已有的短信平台、邮件系统整合，实现跨系统、跨部门的沟通，提高工作效率及医务人员和患者的满意度

- 提供医务人员短消息提醒功能(如:报告超时...等)

- 提供患者短消息提醒功能(如:报告领取...等)

##### 3.2.1.17病理追踪功能

当患者同时有做放射影像检查及病理影像检查时，RIS系统会追踪病理系统，调取该患者的病理诊断结果进行比对，以帮助放射科医生判断诊断准确率，提高诊断水平，可全程关注患者病情。

##### 3.2.1.18共同阅片功能

通信平台模块可以提供更多的功能，例如某进修医生或实习医生在患者诊断过程中觉得有疑虑，无法准确进行诊断，可以请求高级医生或者主管医生进行帮助，在即时通讯系统中发送共同阅片申请，一旦对方同意的话，可双方进行共同阅片，展开疑难杂症患者的共同诊断。

##### 3.2.1.19多站点管理

经过我们的整合以后，总院医生可以在同一个工作列表中查询并诊断总院、分院、门诊的患者数据，而分院的医生可以设置为日常工作只查看本院的患者数据，当患者来自其他分院时，可通过检索条件进行搜索，以不影像其日常工作。所有规则可以进行定制化的设定，满足不同场景的使用需求。

#### 3.2.2 PACS系统升级

##### 3.2.2.1 PACS管理服务器

- PACS服务器软件使用Windows操作系统

- PACS服务器软件必须使用Oracle数据库

- 工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理

- 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等

- 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。

- 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像

- 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求

- 支持影像预取和影像自动路由

- 采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置

- 数据库应当会自动记录下列资料：

- 所有病人及检查的相关文字资料

- 所有检查影像的属性资料

- PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置

- 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。

- 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储

- 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问，支持无线访问技术

- 实现和RIS数据同步

- 教学科研影像记录的存储及管理功能

- 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数

- 支持数据库的维护、备份和恢复

- 提供安全的远程维护、管理机制

- 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理

- 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统

- PACS/RIS服务程序之间无缝通讯，既能自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一，又能保证相对独立的运行功能，即不会因为PACS服务宕机影响RIS的诊断报告流程

- 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并。

- 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性

- 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制

- 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理

- 提供临床数据仓库软件，支持非DICOM医疗数据的存储、管理和分发，包括但不限于文本、视频、音频等各种文件格式的数据

- 支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据

- PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像三维后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用。

- 支持向第三方系统（如设备后处理工作站等）发送DICOM图像

##### 3.2.2.2 PACS影像数据管理

- 支持SSD，SAS，NL-SAS等多种存储介质。

- 支持在线存储与近线存储之间数据的自动迁移。

- 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。

- 支持多重存储体系以及数据管理方式。

- 具有自动存储管理功能，支持存储“水线”设置，即：如果系统超出或者达到存储“水线”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间。

- 自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份。

- 支持影像存储的生命周期管理功能。

- 支持多级在线存储策略，并且能够随时调整。

##### 3.2.2.3影像诊断工作站

- 影像管理

  - 按多标准（如患者姓名、患者 ID 和研究资料日期）过滤任务清单

  - 病人影像历史记录管理

  - 可隐藏工具栏

  - 全屏显示

  - 将常用功能放入“My Tab”内

  - 预留第三方软件接口

  - 支持打印机灰阶显示功能查找表（GSDF LUT）

  - 可接收和显示多种设备不同种类影像，如CR、DR、CT、MRI、US、DSA等，支持动（静）态影像显示；

  - 支持DICOM数据和非DICOM数据的浏览，非DICOM数据格式包括PDF、MPEG、MPEG-2、MPEG-4及各种图像格式（JPEG、TIFF、BMP、PNG 等）

- 影像处理

  - 可配置的显示格式

  - 支持双头、高分辨率显示

  - 可标注关键影像

  - ROI缩放与平移

  - 边缘增强

  - 用户可自定义窗宽/窗位值

  - 检查记录可附加说明（记事贴）；一次检查记录可附加一份或多份说明

  - 旋转与翻转

  - Cine（电影）显示模式，速率可调节

  - 可在影像上加注文本注释和箭头

  - 注释可与影像一起保存，并全局可用

  - 测量工具，包括像素值、距离、角度和 ROI 分析

  - 隐藏 DICOM 信息，以便清晰显示影像

  - 支持会诊模式，提供文本、注释、光标的实时共享

  - DICOM打印

  - 普通打印机打印影像

  - 可用不同的格式（GIF、JPEG、TIFF）导出影像

  - Cobb Angle（Cobb 角）方法测量脊柱弯曲

  - 可支持导出DicomDir文件

  - 超声测量；如果提供像素间距，单位为毫米，否则单位为像素

  - 支持 CR长腿影像拼接显示, 支持分辨率高达 2500 x 8192 和 8192 x 2500 的影像

  - 真实尺寸打印

  - 倒转窗口

  - 边缘增强

  - 放大镜

  - 可通过网络进行影像数据快速查询与调阅；

  - 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕

  - 所有影像处理license不与工作站绑定，必须可在任意工作站上使用

  - 所有诊断工作站都提供MPR功能，支持任意角度显示和3D显示

  - 可在每台诊断工作站上实现3D影像后处理功能，包括容积重建、血管分析等

  - 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示

  - 支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理

  - 在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率

  - 可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料

  - 可在主页的自定义工作列表中对检查进行备注，方便个性化查找，并支持生成文件夹。

  - 提供病人影像历史记录管理面板，显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像

  - 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断

  - 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议

  - 自动加载病人既往影像资料和报告

  - 退出检查时自由选择是否保存关键影像、书签等内容。

  - 所有功能都可设置快捷键、添加进我的选项卡或添加进右键快捷菜单中。

  - 全屏显示和分组显示

  - 定位线显示和跟踪

  - 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能注册、手动注册、精准注册等多种类型。

  - 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整。

  - 可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位

  - 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整。

  - 提供滤过功能，使图像锐化或平滑。

  - 支持设置相关参考点，指示不同平面的同一位置。

  - 支持关键影像标注功能

  - 用户自定义的图像排列方式

  - 能测量长度、角度、各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区内测量值，并可在图上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。

  - 检查记录可附加留言备注

  - 心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量，多 Cobb角测量

  - 脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码

  - 图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能

  - 图像负片显示功能

  - 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式

  - 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出

  - 多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版

  - 排版后仍可进行缩放、平移、测量、标注、调整窗宽/窗位等操作

  - 提供所见即所得的胶片打印方式

  - 提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印

  - 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式

  - 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅

  - 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新

  - 所有影像诊断工作站上首幅图像的调阅速度≤2秒

- 显示协议

  - 显示协议可根据“所见即所得(WYSIWYG)”方式创建

  - 平铺/堆叠显示模式

  - 全屏显示模式

  - 影像分组显示

  - 定位线显示

  - 允许定制检查资料类型（设备、身体部位等）

  - 可根据用户组或个人进行定制

  - 自动加载（相关的）患者历史记录和显示，以便进行比较

- MPR/MIP 处理

  - MPR：交互式多平面重建（MPR）、切割线的光标敏感操作、控制厚度与间距、	双窗口选项，以便显示窗口值不同的同一个组、支持曲面－平行与同心曲面、曲面上显示截面影像（双倾斜）

  - 支持增强型 MIP（最大强度投影）－提供转动、旋转、缩放、平移、应用剪贴面、应用剪切板、从影像中剪切 VOI 功能，以及窗口/级别参数

- 集成教学文件

  - 允许用户把某些研究资料标记为“教学”研究资料

  - 用户输入的研究资料参数（身体部位、病理等）可在以后作为与这些参数相关的教学标本使用

  - 教学文件夹中的研究资料均匿名

- 支持条形码扫描仪

  - 通过扫描患者的 ID 或者访问编号条形码，可自动加载影像进行检查

##### 3.2.2.4 MPR高级后处理功能

- MPR高级后处理功能软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作。

- MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果。

- 支持四种显示效果层厚、层距的调节

- 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察

- 支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像。

- 支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

##### 3.2.2.5 PACS三维容积重建功能

- 三维容积重建模块软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供60种以上配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的CT值透明度颜色曲线，来编辑配色方案

- 支持自动去床板——一键自动去除扫描床板影

- 支持自动去骨——一键式高级去骨，在后台执行的同时,用户可以继续处理图像

- 支持对一键去骨结果的修正——包括去除残留骨、去除骨碎片和对误删血管的恢复.

- 支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并用不同颜色和透明度进行定义

- 支持不同组织的容积显示

- 支持对VR图像进行自定义切割

- 设定任意角度的裁剪面，进行逐层显示。或进行任意角度一定厚度的VR图像显示。

- 支持最大密度投影（MIP）

- 支持旋转、缩放、移动功能

##### 3.2.2.6 PACS容积匹配功能

- 容积匹配模块软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 可以对不同时间不同类型的影像检查进行容积匹配，如CT与MR、MR与PET、CT与PET之间进行对比

- 十字准线同时显示不同时间不同设备在同一位置的测量值

- 支持基于容积匹配后的图像进行两种颜色、不同配比的融合，突出差异

- 提供在MPR或三维重建模式中对容积数据进行对比的功能

- 提供针对对比图像的专用显示布局，支持感兴趣区域和缩放的自动同步，以便更容易发现多次检查图像的相关性

- 支持自动匹配、半自动匹配和手动匹配等方式

- 匹配完成后可实现多次检查影像的同步化操作，如影像滚动、放大缩小等

##### 3.2.2.7 PACS高级血管分析功能

- 高级血管分析软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供腹部CTA、下肢CTA和头颈部CTA的一键式自动血管树提取

- 提供血管追踪功能，支持在MIP或三维重建图像上对主要的血管描绘出一条行径线路并生成CPR图像

- 已识别的血管同时显示VR图像、CPR图像和血管横截面图像

- 支持自定义新血管

- 支持血管的删除及重命名

- 支持对血管的修正，包括延伸、剪切、对中心线的修正和对管腔面积的修正。

- 支持对管腔狭窄的测量

- 支持动脉瘤测量

- 支持标记、狭窄和动脉瘤测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等

##### 3.2.2.8 PACS 高级心脏分析功能

- 心脏分析软件包嵌在PACS 诊断工作站中，与PACS 诊断功能在同一界面打开

- 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察）

- 支持单期相和多期相的观察能力

- 与 PACS 诊断功能在同一界面打开该功能，支持双斜位，允许用户在 3 个斜面观察一组容积数据，能同步地旋转参考图像到任意方位

- 支持电影播放模式，以容量-电影或以期相-电影播放

- 支持三维重建图像的显示

##### 3.2.2.9 PACS冠状动脉分析功能

- 冠状动脉分析软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 专有的自动去胸廓功能；

- 一键式自动冠脉树提取；

- 快速自定义新血管；

- 血管全景图、CPR图和管腔横截面图的同屏显示；

- 在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积；

- 一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等；

- 标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等。

- 与 PACS 诊断功能在同一界面打开该功能，支持标记和狭窄测量，将数据结果以图表的形式体现形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等

##### 3.2.2.10 PACS钙化积分功能

- 钙化积分软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 应用于突出冠状动脉钙化斑块

- 支持心脏 5 条主要血管（LMA、LAD、LCA、RCA、PDA）的钙化斑块测量

- 支持 Agatston 评分，质量和体积的测量

- 支持产生汇总了冠状动脉疾病风险的报告

##### 3.2.2.11 PACS肿瘤/病变管理功能

- 肿瘤/病变管理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 支持基于RECIST实体瘤疗效评估标准对病变进行分析。

- 针对不同组织器官如肺部、肝脏、一般病变等，支持一键式自动化识别病变，自动得到病变体积及长短径；以及用于PET 检查病灶时测量其 SUV 值。

- 支持病变追踪及管理。病人历史检查所得结果自动保存，病人复查时，系统自动识别病变及病变体积、长短径的变化并自动记录。

- 支持图文报告自动生成，直观展示病变的变化趋势。同时给医生提供数据表格，供医生诊断参考，并能以不同格式导出。

- 支持所得病变测量结果的再编辑。测量所得病变可分割或合并，并能进行校准。

- 支持多个病变的一键式快速导航显示

##### 3.2.2.12 PACS乳腺影像处理功能

- 自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示

- 多样的共性、个性化布局满足不同诊断需求

- 自动调节乳腺组织到合适的窗宽/窗位，手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域不发生变化，始终保持黑色，可以使医师更好的观察乳腺组织

- 自动定位校正

- 自动镜像注解

- 自动胸壁对齐、校正

- 自动皮肤线检测

- 多次检查的对比与分析，实现高效的随访

- 屏幕注释信息个性化配置，屏幕注释显示在胸壁对侧，尽可能减少与乳房图像重叠的可能性

- 丰富的距离、角度以及选定ROI 相关参数的测量，支持对图像进行放大、移动、缩放、旋转、裁减、反色、调窗、滤波和增强等操作

- 强大的定位功能：感兴趣点对照投射参考线、区域的显示，比如定义左乳轴位图的感兴趣点，在左乳侧斜位图投射显示对应的参考线和区域

- 个性化的自定义工具。自定义工具允许用户个性化定义频繁使用的工具，可以将频繁使用的工具放置在快捷工具面板，方便医师操作，提高工作效率

- 快捷菜单的设置。快捷菜单工具放置了用户需要频繁操作的功能按钮，使用快捷菜单中的功能，可以使医师在最少操作的情况下完成图像的调整，达到快速阅片

- 相同原始分辨率同步放大导航显示各个不同体位的乳腺影像，便于医师诊断

- 相同大小同步放大导航显示各个不同区域的乳腺影像，便于医师诊断

- 数字乳腺断层扫描（DBT）的完整支持，2D/3D 乳腺影像的对比呈现

- 以电影模式循环播放DBT 图像，可进行暂停、播放、停止、切换序列和调整方向等操作

- 支持 CAD 结果浏览

- 放射 PACS 乳腺影像处理功能嵌在 PACS 诊断工作站中，与PACS 诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

PACS CT灌注处理功能

      - CT灌注处理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

      - 自动选择动静脉位置

      - 自动计算大脑对称面

      - 自动进行位移纠正

      - 自动生成动静脉时间密度曲线

      - 一键计算出五幅灌注图：rCBV 、rCBF、TTP、MTT、TMAX

      - 自动选择受累大脑半球

      - 提供镜像ROI测量

      - 生成测量区域灌注值表格

      - 自动生成缺血核区和半暗带的范围及灌注值

##### 3.2.2.13 PACS影像融合处理功能

- 影像融合处理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供PET/CT多种专有的布局方式，可同时显示PET图像、CT图像、MIP图像、融合图像等多种组合

- 可对CT图像病灶进行测量显示体积并可对PET图像进行SUV值测量SUV值显示提供体重、体表面积和除脂肪体重三种方式

- 可调整患者的身高、体重和性别，以及患者所注射的放射性示踪剂剂量来精确SUV值

- 融合图像可调整其融合比例和配色方案

- 提供不同时期PET/CT间的比较

##### 3.2.2.14 PACS DSA减影处理功能

- DSA减影处理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 在加载时自动将减法应用于XA图像

- 在骨骼或密集的软组织环境中清晰显示血管

- 支持手动删除或重新应用减影

- 支持常见算法包括：平均减法（AVG_SUB）、时间间隔差异（TID）、反转时间间隔差异（REV_TID）

- 支持用户选择蒙片

- 支持保存结果进行分发

#### 3.2.3 临床影像浏览器升级

包含以下功能：

- 采用最新的 Web 技术（HTML5）和流媒体技术（Streaming），用户可从多个平台、多种网络下对影像、报告等各类医疗数据进行高速的访问

- 可以在所有支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接访问，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性

- 软件简单易用，并可以直接嵌入在 EMR/HIS门户软件中，便于用户使用，无需重新学习掌握产品或执行双重登录。

- 提供易于使用的影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等），方便医生的影像浏览

- 提供患者历史检查的一键式浏览和调阅，方便医生查询历史病案

- 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

- 支持直接访问患者报告，无需另外开启报告浏览窗口，支持书签(Bookmark)和超链接（Hyperlink）功能，易于快速定位到关键影像层面。

- 整合来自其它第三方临床信息系统的数据，通过 HL7、DICOM 或 XDS 等国际标准接口甚至是自定义的用户接口从第三方系统获取各类临床数据，包括DICOM 图像数据、非DICOM图像数据、PDF/WORD文本数据、AVI视频等，并通过统一的门户平台存储、管理、共享所有的临床数据。

- 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。

- 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。提供软件截图。

- 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。

- 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

- 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。

- 支持MPR、容积重建等三维处理功能，方便医生工作。

#### 3.2.4 影像结构化报告需求

- 提供16种以上常用解剖导航图，将诊断逻辑与解剖位置关联起来

- 内置20种以上常见影像诊断推理逻辑，包括影像诊断的专家共识

- 包含解剖导航图、专家共识的报告模板，需都是已经投入临床应用的实际产品，并需要在实施开始的根据科室选择与对模板科学性、便捷性的认可实现上线运行

- 所有结构化报告填写完成之后，可自动生成通顺的文本，以便医生/患者浏览

##### 3.2.4.1 统一的本体标签

- 同一病种不同版本的结构化报告生成的数据；

- 不同病种结构化报告生成的数据；

- 影像结构化报告、影像AI、扫描规范、申请规范，甚至LIS/PIS/EMR的数据；

- 不同特色的医疗机构生成的数据；

- 甚至不同地区、不同国家医疗机构生成的数据

##### 3.2.4.2 内置专家共识推理逻辑

- ACR-xRADS评分

- AJCC的TNM分期

- FIGGO等其他临床分期

##### 3.2.4.3 报告书写过程中的提醒功能

结构化单病种模板中关于测量值部分设置有其对应的参考值范围，如果填入的测量值不在参考范围中，报告页面和报告的影像表现语法中会有相应的提示，以便引起报告医生的注意。

##### 3.2.4.4 可与AI/后处理系统整合

- 影像学后处理系统/影像学AI系统会产生很多关键图像和测量值。这些信息是含有丰富的语义学信息的，需要结构化的方式来表达、存储和传输。影像结构化报告系统可通过与AI/后处理系统的整合，可实现：

- 病灶列表、测量值、关键图像返回报告

- 通过人工选择添加到结构化报告当中

#### 3.2.5 科室运营数据监控

- 完全基于浏览器的数据监控和展示，无需安装客户端软件、无需手工维护

- 与生产系统独立的数据监控和展示工具，有独立的数据库和服务，数据的查询和分析不影响生产系统的效率

- 支持各种PC端和移动端(如iPAD)的展示，授权的用户可以在任意终端查看数据

- 提供图形化组件实时监控和展示RIS系统的业务流程和生产效率，至少可实时显示设备工作量、人员工作量、患者检查耗时、在线用户和系统流程监控等信息

- 支持对图表组件的自定义配置，包括图表最贱位置的随意摆放、图表组件大小的灵活配置

- 每一个图表组件都支持自动刷新，刷新频率可配置，最小单位为秒。用户可以灵活配置多长时间获取一次数据，刷新一次结果

- 支持数据深度显示和分析，点击图表组件可以查看某一类数据的详细信息

- 支持自定义图形化组件，展示用户所需的其它数据

- 所有配置都可基于每个用户，每个用户的个性化配置都不会影响其他人。

- 支持多机构、集团化医院的数据展示

- 支持多语言显示

- 图形化组件支持多种展示类型，包括饼状图、柱状图、线状图、点状图、仪表盘等

- 支持多种浏览器，IE、Chrome、Safari

- 可根据不同角色配置数据展示的权限

- 与RIS系统自动集成，可以从RIS系统打开数据展示界面

- 支持将展示的数据导出成Excel文件

### 3.2.6 存储架构升级

新购一台SAN存储及一套分布式存储平台，改造整个系统的存储架构，要求分布式存储支持以下需求：

- 支持数据存储负载均衡

当一个节点被加到一个集群中，集群的均衡策略被激活去维持每个数据和元数据的分布。物理地移动数据和元数据从已经存在的节点到一个新的节点，设法达到相同的利用率在一个集群内部的所有节点上。

- 支持前端访问负载均衡

当应用程序作为前端访问分布式存储，分布式存储会根据负载情况分配分配处理阶段，使得性能分担到分布式架构上的所有节点，实现最好性能。

- 支持将非结构化数据文件作为对象存储

允许将非结构化数据文件作为对象存储起来。一个对象实际上就是包括文件数据及其相关的元数据(用于描述数据)。

- 丰富的数据保护及安全措施

- 磁盘故障保护：提供纠删码技术避免多个磁盘同时故障导致的数据丢失风险

- 存储节点故障保护：通过多副本技术将数据存放到不同的存储池，实现数据多重保护，实配原生多副本功能，可自定义副本数量，支持至少4个以上副本，单副本所在设备出现故障不影响前端的应用访问。

- 逻辑错误数据保护：采用WORM及版本控制的技术，保证数据完整性，配置 WORM 功能，能够对成果数据进行一次写多次读，防止误删除。为了满足法规遵需求，可以根据文件的法规需求设定保存周期，保证保存周期内数据不被篡改或误删。数据到期后可以实现自删除和文件自粉碎。配置版本管理功能，对需要修改的过程数据进行多版本管理，可自定义删除超过多少天的历史版本，可以恢复到任意版本。

- 提供现成的可视化工具，实现windows客户端可实现普通技能用户查看、搜索、增加和删除对象等操作。

- 能够对成果数据文件添加自定义元数据，实现按照元数据和客户化元数据的内容进行快速、有效查询，达到快速定位所需访问对象目的

- 不需通过第三方软件原生支持并配置HTTP/HTTPS(S3, Swift, REST), NFS,CIFS, SMTP, WebDAV, NDMP等协议接口。

- 支持访问协议之间数据互通，支持并配置3种协议的数据互通，即S3、NFS、CIFS三者可互通

- 实配数字指纹功能，自动为文件生成数字指纹，确保数据的真实性和唯一性；数据完整性检查功能和自动修复，配置数据完整性检查功能，定期校验文件与数字指纹之间的匹配关系，确保数据始终处于完整状态，一旦发现文件出错，可用另外一个副本进行数据修复，系统能够自动扫描并识别和修复，无需人工干预且应用透明。

- 实配原生数据自校验功能，基于每个对象的Hash数字签名功能，保证写入、读出对象存储文件的一致性；

- 配置基于Hash算法如MD5的自校验功能，即系统自校验对象的完整性，一旦发生损坏，会从副本数据进行自修复。

### 3.2.7 专业服务

- 提供专业数据迁移服务，利旧现有的服务器及存储，将目前我院历史的2000多张DVD与磁带库数据，迁移到在线存储中，保证历史数据不丢失。

- 升级后的RIS系统将与医院当前的数坤冠脉AI系统进行深度集成，主要实现以下三部分功能：1、RIS报告系统能够清晰展现冠脉AI处理进度；2、自动加载冠脉AI处理结果及报告至RIS报告系统，方便报告医生直接在RIS报告上进行修改；3、及时获取冠脉AI处理更新，并在RIS报告中使用。

### 3.2.8 其他需求

- 与我院EMPI对接，实现不同患者多个身份的历史报告与影像的关联查阅

- 与我院危急值平台对接可以在报告发布时发布危急值。

- 接收我院医生与护士确认的危急值消息。

- 管理人员可以通过报表查看危急值发布与确认情况。

## 3.3 虚拟化软件参数

### 3.3.1 虚拟化管理平台软件vCenter标准版

- 配备1个服务器虚拟化集中管理平台：虚拟化管理中心服务器软件模块

- 可标准化和简化虚`拟化主机配置的配置和管理方式。配置文件可捕获经过验证的已知配置（包括网络连接、存储和安全设置）的蓝本，并将其部署到多台主机上，从而简化设置

- 支持在任何地点通过任意浏览器管理虚拟化主机的重要功能

- 用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问虚拟化管理平台主机和云计算平台的所有实例

- 通过为用户指派自定义角色，限制对由虚拟机、资源池和服务器组成的整个清单的访问。拥有适当特权的用户可以创建这些自定义角色，如夜班操作员或备份管理员

- 无论在何处均可通过管理平台浏览整个虚拟化平台清单（包括虚拟机、主机、数据存储和网络

- 将处理器和内存资源分配给运行在相同物理服务器上的多个虚拟机。确定针对 CPU、内存、磁盘和网络带宽的最小、最大和按比例的资源份额。在虚拟机运行的同时修改分配。

- 通过对虚拟机采用故障切换解决方案保持较高的可用性

- 使用即时可用的工作流或通过方便的拖放式界面组建工作流来自动执行

- 在整个基础架构内复制角色、权限和许可证，可同时登录所有虚拟化管理平台并查看和搜索它们的清单

### 3.3.2  虚拟化vSphere企业增强版

- 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

- 支持虚拟机不停机情况下添加CPU、内存、磁盘和网卡。无需重新启动即可新增设备资源。

- 支持虚拟机容错功能，保护关键业务7*24小时不中断运行。

- 提供应用系统和应用数据快速备份恢复机制，支持镜像级和文件级别的快速备份和恢复。

- 支持分布资源调度和分布电源管理功能。

- 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。

- 兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。

- 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 2012 R2、Windows 8、Redhat Linux、Suselinux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。

- 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。

- 支持UEFI安全启动功能，通过确保映像未被篡改并阻止加载未授权组件来保护Hypervisor和客户操作系统。

- 提供对虚拟机和磁盘数据的静态加密功能，虚拟机在线迁移过程中可以对虚拟机和磁盘数据进行加密，防止进行未授权访问。

- 提供适用于容器的虚拟基础架构平台，提供REST API接口来接收并执行开发人员的命令。

- 主动监控服务器的运行状况（系统内存、本地存储、供电、制冷和网络等），在问题发生之前将虚拟机从亚健康服务器迁移到健康的服务器上。

- 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性；

- 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。

- 提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。

- 虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。

- 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。

- 支持16 Gb端到端光纤通道。

- 虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。

- 具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。

- 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。

- 提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。

- 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。

- 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。

- 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等)

- 支持可靠内存技术，可以将关键的组件（如Hypervisor）放置在受支持硬件上已被确定为“可靠”的内存区域中，避免其受到无法纠正的内存错误的影响，提高系统稳定性。

- 可以利用服务器的本地闪存，提供一个可大幅缩短应用延迟的高性能分布式读缓存层，提高虚拟机的性能。

- 通过按用户自定义的策略对存储进行分组，确保应用服务级别与可用存储相匹配，减少存储资源管理的复杂度。

- 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。

- 可以支持Web Client和命令行管理功能。

支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。

# 项目工期及实施要求

项目总工期合同签订后1年

# 维护要求

- 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月；信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 乙方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 提供驻场工程师一人，负责故障情况下的现场问题解决。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

# 付款需求

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。

- 合同所有信息设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，完成分布式环境的搭建，经最终用户签字验收（加电验收）并办理结算后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至合同硬件结算审核价的95%。

- 合同软件验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至软件以及专业服务结算审核价的95%。

- 免费维护期结束后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。