物联网三期-监护设备数据智能采集及实时监管系统项目需求

需求内容：

| 序号 | 功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护设备数据实施监管系统 | 项 | 1 |
| 2 | 监护设备数据智能采集终端 | 台 | 1030 |

一、系统总体设计要求

我院还有很多非重症的临床科室床边监护仪、呼吸机设备未有联网，数据均没有采集并共享全院使用。本期建设将完成我院剩余未联网分布广、跨品牌、跨型号的监护仪、呼吸机设备进行联网，使治疗监护数据自动上传至电子病历系统、重症系统、手麻系统、护理系统中，免除护士手工录入，减少错记漏记，为临床科研奠定基础。

- 可扩展性设计

为了适应未来的业务拓展和项目的功能扩展，需要形成一个易于管理、可持续发展的体系结构。未来业务的扩展只须在现有机制的基础上，增加新的应用与服务模块。一方面应用量增加，用户数增加时系统可以平滑增加服务器的方式来支撑新的压力要求；另一方面当新的技术和产品出现进行升级时，系统能够平滑过渡而不影响用户的使用；另一方面，产品有新的功能增加时，可以通过插件和模块定制平台的方式，轻松实现业务的扩展。

在软件上支持跨平台和开放数据接口，便于与其它系统软件互相集成，在可获得相应系统的数据结构情况下，实现与这些系统的应用、门户、数据等各层面上无缝连接。

关键模块部分，支持可热插拔、热部署的自定义组件或者插件，可在运行期通过配置管理改变程序执行流程。

系统的可扩展性设计具体满足并能不限于以下具体要求：

- 系统能自动适应组织的变更及扩展而不需要对程序做相应的修改；

- 系统能适应应用不断的添加而不至于程序大量的修改或推翻重来；

- 随着用户数的增长及功能应用的增长系统能够保持足够的稳定性，维持正常的运行。

- 可靠性设计

系统应采取容错设计，有效屏蔽各种错误操作和其它干扰。软件设计采用先进的手段，采用多重保护措施防止程序运行紊乱、死机等。软件的质量控制主要依赖长期的动态检验考核。

- 安全性

系统提供严格的备份方案及系统支持，以保证系统安全、持续、有效运行。系统具有灵活方便的权限管理机制，设定系统内部终端和访问者的权限，设定操作者多层级电子签名机制，防止数据删改和电子确认的漏洞，符合《电子签名法》和CA认证的要求。本项目遵循三级评测要求，在身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、通讯完整性、通讯保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制、代码安全十个方面，按照国家信息安全等级保护第三级规定和技术要求进行设计和建设。

- 数据安全设计

数据存储与备份针对业务数据，要达到安全性与实时性相结合，在平台环境下，为各个环节做冗余设计，保证任何一个硬件或者软件的单点故障都不会影响整个大数据平台的运营。

（5）临床数据智能采集终端连接设备

采集各个监护仪、呼吸机等约1030台设备数据，须满足使用科室工作的需要。

（6）接口

与医院现有的医院信息管理系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等医院业务系统进行对接。

二、功能需求

| 系统/产品 名称 | 功能特性 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 监护设备数据实施监管系统 | 患者信息及护理等级显示 | 与HIS系统对接或手填匹配患者信息及护理等级信息。 |
|  | 患者监管 | 把患者床旁的监护仪、呼吸机的波形数据及体征值集中显示在监管电脑中，实现监管。 |
|  | 波形选择 | 配置监管界面显示的波形类型。 |
|  | 体征类型选择 | 配置监管界面显示的不同体征参数类型。 |
|  | 支持多屏 | 患者较多时可分屏显示更多患者的监管信息。 |
|  | 多客户端访问 | 连接医院内网电脑均可访问监管系统。 |
|  | 危急值报警 | 每台监管电脑均可实现患者体征危机报警。 |
|  | 报警值可设置 | 体征报警阈值可根据科室要求配置。 |
|  | 单患者监管 | 患者监管界面放大，重点监管。 |
|  | 患者历史数据查询 | 查询过去一段时间内的患者体征数据。 |
|  | 患者体征趋势对比 | 显示过去两小时内的体征与实时体征对比。 |
|  | 鉴权管理 | 设置不同权限的账号区分不同使用权限。 |
| 监护设备数据智能采集终端 | 采集能力 | 监护仪数据采集：可采集监护仪的生命体征数据（心率，呼吸频率，血氧饱和度，无创动脉收缩压，无创动脉舒张压，无创动脉平均压，有创动脉收缩压，有创动脉舒张压，有创动脉平均压，脉搏），波形数据（心电波形）； 呼吸机数据采集：可采集呼吸机生命体征数据（呼气潮气量，分钟通气量，呼吸频率，设置呼吸频率，最大气道压，平均气道压，设置氧浓度）。 |
|  | 产品参数 | 传输方式：支持WLAN/LAN； 数据缓存：支持断网数据缓存功能； 系统：嵌入式Linux 系统； 功耗：功耗≤30W,无风扇散热； 以太网接口：10M 以太网口≥2； 串行接口：RS-232 串口≥2； 数据传输接口：10/100M 自适应以太网口，用于上传数据至指定服务器； 设备连接：支持医疗设备即插即连； 稳定性：支持故障自动重启、自动连接； 采集频率：生命体征数据≥1 次/min，波形数据≥1 次/s。 |